## Sheet1
编号 | 设备/服务 | 品牌及型号规格 | 数量 | 目前仪器状态 | 已使用年限 | 运维内容与要求 | 运维、质保两年所需备品、配件、耗材等 | 运维报价（人民币）
1 | 气相色谱-质谱联用仪（含氢气发生器） | 安捷伦 7890B-5977B | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控，包括但不限于检查内标与外标情况，耗材更换，检查仪器保留时间及组分漂移情况，每月完成调谐检查、多点线性检查、系统残留检查，每年完成准确度、方法检出限、精密度、零点噪声等检查工作。每季度需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于灯丝、连接件（石英连接件）、色谱柱、氮气除烃管、氦气除烃管、色谱柱 、石墨垫圈、PFA气管、氮气、氦气、高纯空气、氢气发生器。
2 | 自动进样器 | entech 7016 | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控，包括但不限于检查通讯功能是否正常、内部管线气密性测试，每年完成至少一次的设备保养工作。每半年中标人需提供采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | /
3 | 大气预浓缩进样系统 | entech 7200 | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控，包括但不限于检查仪器通讯功能是否正常，检查液氮进样压力在安全范围内，检查流量，压力，温度是否达到要求，定期进行空白测试，系统检漏程序测试，软件数据备份等质控维护工作。每半年中标人需提供采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于一级冷阱、二级冷阱、三级冷阱、惰性化管线。
4 | 自动清罐系统 | entech 3100D | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控，包括但不限于定期检查仪器通讯状态，检查分子涡流泵及隔膜泵运行情况，每次使用前完成气密性及管路吹扫程序检查，每年完成压力传感器校正检查。每半年中标人需提供采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于惰性化1/4直通接头、隔膜泵泵膜。
5 | 高精度稀释仪 | entech4700 | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控，包括但不限于定期检查仪器通讯状态，检查标气压力，每次使用前完成气密性及管路吹扫程序检查。每半年中标人需提供采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于惰性化变径接头、内标标气、119组分标气（TO15+PAMS+醛酮类+α蒎烯、β蒎烯）
6 | OC/EC分析仪（实验室） | DRI Model2015 | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控，包括但不限于检查仪器的运行状态，记录重要参数，根据运行状态决定是否需要临时维护，检查气瓶管路链接是否可靠及气体剩余量情况。每周进行气路检漏、执行氧化效率检查程序；每月检查二氧化碳过滤器工作情况，如果有需要及时更换过滤器；检查氧化炉、十字管、石英舟、激光源工作情况，若有异常情况及时调整或更换，每半年对仪器进行蔗糖或KHP标样校准，检查仪器是否稳定。每年清洗仪器内部积尘，确认仪器整体工作状态。每季度中标人需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于蔗糖溶液、钠石灰、标定试剂、10%O2+He气体、5%CH4+He气体、高纯氦气、氧化管、还原管、热电偶、检测器、样品炉。
7 | VOCs罐自动采样系统 | BCT RS1200PLUS | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控和简单数据分析，包括但不限于定时进行仪器流量校准，定时更换采样过滤器，每周检查过滤头前段和后端，必要时进行清洗更换滤芯。每半年中标人需提供采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于惰性化接头、惰性化颗粒物过滤器、物联卡。
8 | LDAR检测仪 | 谱育 EXPEC3100 | 2套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控，包括但不限于定期完成设备开机测试，检查设备蓝牙通讯功能是否正常，开机检查FID点火是否正常，定期完成设备标定工作，检查采样头滤膜，如有必要及时更换、每年设备返厂完成主机内腔、FID检测器内腔及清洗FID端金属烧结阻燃器清洗工作。 | 包括但不限于采样头滤膜、探头母座O型圈、探头端金属烧结过滤器、FID端金属烧结组燃器。
9 | 便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪（污染源） | 谱育 EXPEC3200 | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控，包括但不限于定期完成设备开机测试，检查仪器升温程序，FID点火测试，伴热管加热温度测试，每月完成设备单点标定工作，每季度完成设备多点线性检查，检查采样头滤膜，如有必要及时更换。每年设备返厂，完成金属烧结阻燃器、十通阀及内部管路清洁。 | 包括但不限于采样头滤膜、烧结滤芯过滤器、Teflon管、甲烷标准气体。
10 | 红外气体摄像仪 | Opgal Optronic Industries Ltd. EYE-C-GAS | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控，包括但不限于定期完成设备开机测试，检查画面校准情况，检查镜头是否干净整洁，检查设备蓝牙通讯功能是否正常，检查配套使用的有毒有害气体分析仪FID点火是否正常，定期完成设备标定工作，定期更换采样头滤膜。每年设备返厂完成主机内腔、FID检测器内腔及清洗FID端金属烧结阻燃器清洗工作。 | 包括但不限于采样头滤膜、金属烧结阻燃器、甲烷标准气体、异丁烯标准气体。
11 | 亚硝酸分析仪 | QUMA LOPAP-03（HONO） | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控和简单数据分析，包括但不限于定期清洗内部管路，更换R1/R2试剂、更换盐酸吸附液、流量检查校准、标液标定、更换泵管、管路加压检漏，每年完成至少一次系统清洗维护工作。每季度需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于磺胺（试剂）、蠕动泵管、Naoh颗粒、硅胶套管、tygon套管、盐酸（试剂）、乙二胺盐酸盐（试剂）、气路过滤膜、氮气、硝酸盐标液、光程管。
12 | 甲醛分析仪 | 中科光电 TiH200 | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控和简单数据分析，包括但不限于检查仪器使用试剂余量，检查仪器采样流量、空白电压、反应温度、检测温度，定期进行零跨度检查，多点线性检查 ，流量校准，定期更换泵管，每年完成至少一次系统清洗维护工作。每季度需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于乙酸胺（试剂）、乙酰丙酮（试剂）、颗粒物过滤膜、针式过滤头、Naoh颗粒（500g）、蠕动泵管、冰乙酸（试剂）、氮气、甲醛标液、真空泵。
13 | 光解速率 | Metcon UF-CCD | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控和简单数据分析，包括但不限于检查仪器的运行状态，记录重要参数，清洁维护光学探头，检查干燥剂情况，检查光学头电缆的连接情况，检查数据采集和存储情况，每年完成至少一次设备原厂家巡检或合规计量机构的校准。 | 包括但不限于变色硅胶、光纤数据线、FEL标准灯源、光学接收头。
14 | 挥发性有机物在线监测系统 | 鹏宇昌亚 ZF-PKU-VOC1007 | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控和简单数据分析，包括但不限于检查内标与外标情况，耗材更换，检查仪器保留时间及组分漂移情况，定期备份数据及软件，采样管路清洗，更换灯丝调谐及多点线性检查与校准，对配气系统进行多点检查和校准，每年不少于一次系统性能测试。每季度需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于除CO2管、氮气除烃管、氦气除烃管、除水管、指示剂、氮气、氦气、灯丝、泵油、采样头滤膜、色谱柱、、采样泵。
15 | 大气颗粒物扫描雷达 | 中科光电 AGHJ-I-LIDAR(MPL) | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控和简单数据分析，包括但不限于检查激光雷达分析仪激光器、检测器、光学玻璃、系统软件、数据存储等部分工作状况、定期对数据进行备份等。每年不少于一次系统性能测试。每年需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务。 | 包括但不限于4G天线、GPS模块、窗口镜、圆窗片（含镀膜）。
16 | 太阳光度计 | 西迈威克 CE318 | 1套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责仪器日常检查、维护、质控和简单数据分析，包括但不限于检查仪器的运行状态，记录重要参数，清洁维护光学镜头与太阳能电池板，检查太阳光度计湿度传感器工作状态，检查电缆和光学头电缆的连接情况，检查太阳光度计时钟和数采时钟并及时调整偏差，检测太阳光度计机械臂和光学头是否水平，检测仪器的跟踪和对准装置等。每年完成至少一次设备返厂校准。 | 变色硅胶、光纤线缆、雨感器、外部电池
17 | 二氧化硫（SO2）分析仪 | 赛默飞43i-TLE型 | 1套 | 使用正常 | ＜6年 | 设备按照国控空气站点要求进行维护。负责仪器日常检查、维护、质控和简单数据分析，包括但不限于采样和排气管路检查，仪器数采集与平台数据的一致性检查，更换采样颗粒物过滤膜，零点及跨度检查和校准，仪器显示数据与数据采集仪的一致性检查，采样管路清洗，采样切割头清洗，精密度、准确度以及多点线性检查，采样流量校准及管路检漏，滤芯更换，K值检查以及质量膜片校正检查，按期更换标气，更换备件等；每年需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务或合规计量机构的校准。 | 包括但不限于滤膜、臭氧洗涤器、颗粒物滤芯、加热杆、变色硅胶、分子筛、活性炭、泵维修件、采样泵膜、干燥剂、纸带、O型圈、滤带、碳刷、红外源、紫外灯、紫外灯座、毛细管、二氧化硫标气、一氧化氮标气、一氧化碳标气、零气活性炭及氧化剂等
18 | 痕量NOX分析仪 | 赛默飞42i-TL型 | 1套 | 使用正常 | ＜6年
19 | 臭氧（O3）分析仪 | 赛默飞49i 型 | 1套 | 使用正常 | ＜6年
20 | 一氧化碳（CO）分析仪 | 赛默飞48i-TLE型 | 1套 | 使用正常 | ＜6年
21 | PM10分析仪 | 赛默飞5030i | 1套 | 使用正常 | ＜6年
22 | PM2.5分析仪 | 赛默飞5030i | 1套 | 使用正常 | ＜6年
23 | 动态校准仪、痕量零气系统 | 赛默飞111+146i +1150 | 1套 | 使用正常 | ＜6年
24 | 紫外辐射计 | SUV-A-T/SUV-B-T | 1套 | 使用正常 | ＜6年 | 每日查看数据生成是否正常，数采软件是否采集到数据，清洁维护传感器；检查设备外观是否完好无破损；检测线路是否破损；检测数据采集器通讯等。每年需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务或合规计量机构的校准。 | 一次性擦镜纸
25 | 气象仪 | Lufft WS500 | 1套 | 使用正常 | ＜6年 | 负责仪器日常检查、维护和简单数据分析，包括但不限于查看数据生成是否正常，数采软件是否采集到数据，清洁维护传感器；检查设备外观是否完好无破损；检测线路是否破损；检测数据采集器通讯等。每年需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务或合规计量机构的校准。 | /
26 | 方舱舱体及附属设施 | / | 3套 | 使用正常 | ＜8年 | 负责舱体日常检查、维护，供电、空调、电池等附属设施正常运作。
27 | 激光风雷达 | 镭测创芯Wind3D 10K | 1套 | 使用正常 | ＜3年 | 每日：查看仪器运行状态、平台数据。每两周:检查设备供电电路、通讯系统是否正常;检查设备外观是否完好，安装固定是否有腐蚀、松动;检查清洁探测激光发射口。每季度:每季度对雷达的光路系统进行一次审核;对设备安装水平进行校准调平;设备定北参数校准;检查清洁箱底空调。每半年:检查设备密封性，密封胶有无老化，查看有无漏水或渗水现象;光路校准检查工作，查看光路系统有无异常，测量信号质量情况，用工装查看光学系统是否发生偏移，如有异常即及时维护调试。每年:检查雷达采集模块各个通道高压工作是否正常;检查激光器输出能量及能量的稳定性，如出现能量波动异常需要及时维修激光器。每年至少进行 1 次巡检服务，内容包括系统维护、性能测试等。
28 | 云高仪 | 维萨拉CL61 | 1套 | 使用正常 | ＜3年 | 每日：查看仪器运行状态、平台数据。每两周:检查设备供电电路、通讯系统是否正常;检查设备外观是否完好，安装固定是否有腐蚀、松动;检查清洁出光口。每半年:检查设备密封性，密封胶有无老化，查看有无漏水或渗水现象;查看光路系统有无异常，测量信号质量情况。每年:检查采集模块工作是否正常。每年至少进行 1 次巡检服务，内容包括系统维护、性能测试等。 | 除湿包、一次性擦镜纸
29 | NOx 分析仪 | 赛默飞42i型 | 1套 | 使用正常 | ＜3年 | 设备按照国控空气站点要求进行维护。负责仪器日常检查、维护、质控和简单数据分析，包括但不限于采样和排气管路检查，仪器数采集与平台数据的一致性检查，更换采样颗粒物过滤膜，零点及跨度检查和校准，仪器显示数据与数据采集仪的一致性检查，采样管路清洗，采样切割头清洗，精密度、准确度以及多点线性检查，采样流量校准及管路检漏，滤芯更换，K值检查以及质量膜片校正检查，按期更换标气，更换备件等；每年需提供至少1次采购人认可的合格技术人员的巡检服务或合规计量机构的校准。 | 包括但不限于滤膜、臭氧洗涤器、颗粒物滤芯、加热杆、变色硅胶、分子筛、活性炭、泵维修件、采样泵膜、干燥剂、纸带、O型圈、滤带、碳刷、红外源、紫外灯、紫外灯座、毛细管、二氧化硫标气、一氧化氮标气、一氧化碳标气、零气活性炭及氧化剂等
30 | NOy 分析仪 | 赛默飞42i-Y型 | 1套 | 使用正常 | ＜3年
31 | 痕量NOx 分析仪 | 赛默飞42i-TL型 | 1套 | 使用正常 | ＜3年
32 | O3分析仪 | 赛默飞49i 型 | 1套 | 使用正常 | ＜3年
33 | 动态校准仪 | 赛默飞146i | 1套 | 使用正常 | ＜3年
34 | 痕量零气系统 | 赛默飞111 | 1套 | 使用正常 | ＜3年
合计
注：1、以上报价包含两年的运维、质保、质控分析费用及与项目相关的一切费用； 2、维修、维护应使用采购人认可的配件、耗材；